FORMULARZ OFERTY

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający:

ZP /3/SPZLO/PN/2023

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO  w WIELICZCE

UL. SZPUNARA 20

32-020 WIELICZKA

OFERTA

## Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:

## na „Dostawę aparatu ultrasonograficznego dla SPZLO w Wieliczce „

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

Cena zawiera podatek VAT.

  - Oświadczamy, że:

  - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

  - akceptujemy warunki płatności;

  - na dostarczony sprzęt udzielamy ……… miesięcy gwarancji

  - deklarujemy dodatkowe parametry techniczne:

a)liczba aktywnych gniazd głowic obrazowych  ……….

b)przekątna ekranu monitora …………

5) wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia wynikające
         z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

6) zawarty w SWZ projekt umowy wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i modyfikacjami został
       przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do
      zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

7)  uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków

Zamówienia.

- akceptujemy warunki płatności;

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

tj.   ………………………% ceny oferty.

- przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Przedstawicielem    do  kontaktu przy realizacji umowy  ze strony  Wykonawcy z  zamawiającym będzie:  …………………tel. ……………e-mail ………………………

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Oświadczamy, że jesteśmy:

- mikro przedsiębiorstwem ( mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 2 mln Euro)

- przedsiębiorstwem małym   ( mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 10 mln Euro)

- przedsiębiorstwem średnim ( mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro)

- przedsiębiorstwem dużym

Do oferty (odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji) dołączono następujące dokumenty:

Nazwa i adres WYKONAWCY :

...................................................................................................................................................................

Województwo:…………………….

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...............................................................................

numer telefonu: (**) ……………………….

Numer faksu: (**)……………………………

e-mail:………………………..

adres strony internetowej: ........................................

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1 do oferty, załącznik do umowy

## SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA

## przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/3/SPZLO/PN/2023 na „Dostawę aparatu ultrasonograficznego dla SPZLO w Wieliczce  deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

| L.p. | Nazwa handlowa | Model /producent | ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | Podatek VAt (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2 do oferty

załącznik do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

|  |  | Dane ogólne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa ultrasonografu |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| Producent / Kraj |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| Dystrybutor - Wykonawca |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane aparatu |  |  |  | Parametr wymagany |  | TAK/NIE | Parametr oferowany |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | Konstrukcja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji nie starszy niż 2022 |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Przetwornik 12 bitowy |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych 40 000 |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych 40 000 |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min.3 |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Dynamika systemu min 235 dB |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu min. 17 cali. Regulacja ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej. |  |  |  | TAK Parametr punktowany |  |  |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości położenia |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 10cali |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych |  |  |  | TAK. |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG: od 1MHz do co najmniej 20MHz |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)min. 21 000 klatek |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 50 sek. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 40 |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, - B + B, - 4 B - M - B + M - D - B + D - B+D+M - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | (Frame Rate) dla trybu B Min.1100 obrazów na sek. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | (Frame Rate) B + kolor (CD Min. 360 obrazów na sekundę.) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie na II harmonicznej (Min.4 pasm II harmonicznej) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Dopler Pulsacyjny (PWD), HPRF PWD ze wszystkich głowic |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Dopler Ciągły (CWD) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy ze wszystkich głowic |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym z 3 kursorów |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop –min. 3 kursory |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD+PWD)na wszystkich głowicach |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B+B/CD(Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej: Min. Od 0,5 mm do 20 mm |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Odchylenie wiązki Dopplerowskiej min. +/-15 stopni |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie max.+/- 80 stopni |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min.500GB) i bazą pacjentów |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI, MPEG-4) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie oraz płytach CD/DVD Wykonawca skonfiguruje dostarczone urządzenie do pracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS firmy Pixel Technology. Wymagana jest obsługa DICOM Worklist. System PACS ma odbierać i zapisywać obrazy badania wysyłane z urządzenia oraz łączyć je z rekordem badania w systemie RIS. Koszty licencji i prac konfiguracyjnych podłączenia aparatu USG do systemu pokrywa Wykonawca. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Drukarka laserowa podłączona przez port USB do wydruku opisu badań |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | # Funkcje użytkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min.18 X |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min.18 X |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie : min.10 |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Pomiar odległości , obwodu, pola powierzchni, objętości |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Kardiologicznych - Pediatrycznych - Małych narządów - Naczyniowych - Brzusznych - Mięśniowo-szkieletowych - Urologicznych - Położniczych - Ginekologicznych |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie ginekologiczno-położnicze posiadające - Szczegółowe raporty badań z uśrednieniem wyników - Możliwość przedstawienia badań na siatkach centylowych - Automatyczne zapamiętywanie wszystkich raportów z badań |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub klasyczne zapewniające ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach ) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. 2,0 – 6,0 MHz. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Liczba elementów: min 190 |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Kąt skanowania min.60st. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 16,0 MHz |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Liczba elementów min 190 |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne : min 6 pasm częstotliwości |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array, szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy od 1.0 – 5.0 MHz |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Liczba elementów min. 64 |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Kąt obrazowania min.90 st. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna Convex Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. 3,0 – 9,0 MHz |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Liczba elementów min. 190 |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 180st |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Promień max.R10 mm |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min 6 pasm częstotliwości |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elektroniczną głowice laparoskopowa min. 4.0-10.0 MHz |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/linia (C: 3,0-9,0 MHz; L: min. 4,0-13,0 MHz, kąt skanowania min. 100 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie kinetyczne umożliwiające automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie funkcji wyrzutowej |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez min.10 lat od daty dostawy |  |  |  | TAK |  |  |  |  |

Oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Na żądanie Zamawiającego w celu potwierdzenie spełnienia  wyżej wymienionych parametrów dostarczę dokumentacje techniczną. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty).