SPECYFIKACJE TECHNICZNE ANALIZATORÓW
Część 1. - Dzierżawa analizatora biochemicznego na 12 miesięcy wraz z dostawą odczynników, opieką merytoryczną w czasie trwania umowy oraz z udziałem kontroli Standlab
Lp.	Opis parametru	Parametry oferowane
1.	Nazwa i typ urządzenia
	Nazwa producenta
	Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r.)
	Wartość brutto urządzenia (na potrzeby ubezpieczenia mienia)
	Analizator biochemiczny nablatowy, wyposażony w przystawkę ISE, wieloparametrowy, swobodnego dostępu.
	Analizator biochemiczny pracujący w systemie mokrej chemii. Typy pomiaru: monochromatyczny, bichromatyczny, punktu końcowego, kinetyczny
	Analizator pracujący w zakresie pomiarowym dł. fali minimum 340 –700 nm
	Wydajność analizatora: min. 340 testów fotometrycznych/godzinę, całkowita wydajność modułu ISE min. 120 oznaczeń/godzinę.
	Moduł ISE: elektrody: Na, K , Cl - potencjometria bezpośrednia, elektrody bezobsługowe
	Wykorzystywane metody pomiarowe: kinetyczna, spektrofotometryczna, turbidymetryczna, potencjometrii jonoselektywnej
	Możliwość wykonywania badań w: surowicy, osoczu, moczu, hemolizacie krwi pełnej
	Możliwość wykonywania badań w zakresie: substraty, enzymy, białka specyficzne, elektrolity
	System pracy analizatora w trybie „pacjent po pacjencie”
	Analizator wyposażony w detektory: a) automatycznego monitorowania poziomu próbki b) automatycznego monitorowania poziomu odczynnika / c) detektor skrzepu
	Oddzielna igła odczynnikowa, próbkowa i ramię ISE.
	System zabezpieczający igły aspirujące przed uszkodzeniem
	Niewymienna lampa ksenonowa - system optyczny
	Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku bez układu myjącego.
	Automatyczny podajnik kuwet .
	Zużycie wody dejonizowanej do 2,5 l na godzinę pracy analizatora, bez stacji uzdatniania wody
	Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pediatrycznych (mikro) – objętość martwa próbki nie większa niż 50 ul
	Materiał do badań pobierany z naczyniek 0,5 ml i 2 ml oraz z probówek pierwotnych (zamknięty system pobierania krwi)
	Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów
	Rotor odczynnikowy: min. 40 pozycji odczynnikowych. Możliwość zastosowania od 1 do 4 odczynników na test. Identyfikacja odczynników z zastosowaniem wewnętrznego czytnika kodów paskowych
	Chłodzenie rotora odczynnikowego zapewniające rzeczywistą stałą temperaturę odczynników zgodnie z zaleceniami producenta, pozwalające na przechowywanie odczynników na pokładzie niezależnie od temperatury otoczenia dla wszystkich pozycji odczynnikowych
	Szybkie i proste procedury uruchomienia i konserwacji
	Możliwość stałego monitorowania stanu wykonania oznaczeń oraz poziomu odczynników na ekranie monitora
	Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody.
	Uzupełnianie odczynników, próbek i kuwet w każdej fazie pracy aparatu bez konieczności zmiany trybu pracy na standby, pauza, stop itp.
	Wbudowany system kontroli jakości badań: a) wykresy Levey Jenningsa b) reguły Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli.
	Możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym oraz laboratoryjną siecią informatyczną: komunikacja dwukierunkowa
	Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim
	Zewnętrzny UPS (możliwość podtrzymania pracy analizatora i komputera w przypadku awarii zasilania sieci elektrycznej) – min. 20 minut.
	Wielkość analizatora do 1 m szerokości, uwarunkowana ograniczoną powierzchnią w laboratorium
	Wszystkie zbiorniki na wodę, ścieki i kuwety wkładane w analizator, co nie zwiększa powierzchni zajmowanej przez analizator
	Monitorowane zbiorniki na wodę i ścieki
	Możliwość pracy bez nadzoru do 2 godz.
	Odpowiedni blat pod analizator -zapewniający stabilizację analizatora

Część 2. - Dzierżawa analizatora immunochemicznego na 12 miesiące wraz z dostawą odczynników, opieką merytoryczną w czasie trwania umowy oraz z udziałem w kontroli Standlab
Lp.	Opis parametru	Parametry oferowane
1	Nazwa i typ urządzenia
	Nazwa producenta
2	Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r.)
3	Wartość brutto urządzenia (na potrzeby ubezpieczenia mienia)
4	Analizator immunochemiczny nablatowy
5	Analizator immunochemiczny pracujący w oparciu o technologię chemiluminescencji
6	Analizator pracujący w zakresie pomiarowym dł. fali minimum 300 –650 nm
7	Wydajność analizatora: min. 180 testów/godzinę
8	Możliwość wykonywania badań w: surowicy, osoczu, moczu, krwi pełnej
9	Analizator wyposażony w detektory: a) automatycznego monitorowania poziomu próbki b) automatycznego monitorowania poziomu odczynnika / c) detektor skrzepu
10	Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku bez układu myjącego.
11	Aparat pracujący bez konieczności użycia jednorazowych końcówek dozujących
12	Objętość martwa próbki nie większa niż 100 ul
13	Materiał do badań pobierany z naczyniek 0,5 ml i 2 ml oraz z probówek pierwotnych (zamknięty system pobierania krwi)
14	Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów
15	Rotor odczynnikowy: min. 9 pozycji odczynnikowych. Odczynniki drugiej generacji.
16	W kasecie odczynnikowej obecny mechanizm mieszania mikrokulek magnetycznych
17	Chłodzenie rotora odczynnikowego zapewniające rzeczywistą stałą temperaturę odczynników zgodnie z zaleceniami producenta, pozwalające na przechowywanie odczynników na pokładzie niezależnie od temperatury otoczenia dla wszystkich pozycji odczynnikowych
18	Proste procedury uruchomienia i konserwacji
19	Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody.
20	Uzupełnianie odczynników, próbek i kuwet w każdej fazie pracy aparatu bez konieczności zmiany trybu pracy na standby, pauza, stop itp.
21	Wbudowany system kontroli jakości badań: a) wykresy Levey Jenningsa b) reguły Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli.
22	Możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym oraz laboratoryjną siecią informatyczną: komunikacja dwukierunkowa
23	Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim
24	Zewnętrzny UPS (możliwość podtrzymania pracy analizatora i komputera w przypadku awarii zasilania sieci elektrycznej) – min. 20 minut.
25	Wielkość analizatora do 1 m szerokości, uwarunkowana ograniczoną powierzchnią w laboratorium